## 整理内容
学校G化学实验室建设方案预算汇总表
序号 | 教室名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 化学实验室 | 56人/座 | 套 | 1 | 60024.11 | 60024.11
2 | 化学准备室 | / | 室 | 1 | 62342 | 62342
3 | 化学药品室 | / | 室 | 1 | 36432 | 36432
4 | 化学危化品室 | / | 室 | 1 | 40480 | 40480
5 | 化学教学仪器 | / | 套 | 1 | 86904 | 86904
6 | 多媒体电教设备 |  | 套 | 1 | 3000 | 3000
合计 | [5 empty] | 289182.11
多媒体电教设备
| 5寸智慧黑板 | 智慧黑板A | 1.整机三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm。 2.整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示器，采用红外触控技术，采用全物理防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 5.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 8.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB 9.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 10.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1 11.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。为保障用眼安全，所投交互智能平板产品制造商须通过TUV莱茵认证，可实现硬件级低蓝光、无频闪、人眼舒适度认证 12.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 13.整机支持5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。为保障用眼安全，所投交互智能平板产品制造商须通过TUV莱茵认证，可实现硬件级低蓝光、无频闪、人眼舒适度认证。 15.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 16.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 17.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，像素值大于1300 万。 18.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度 19.主摄像头可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。 20.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 21.支持半屏模式，将整机设备显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作；点击非整机设备显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 22.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器 23.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 24、所投交互智能平板产品的制造商具有符合GB/T27922-2011售后服务评价体系的售后服务完善度认证证书，评价结果十二星。 1.CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz；提供8GB或以上配置，256GB或以上固态硬盘 2.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4.提供接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 5.预装正版国产操作系统，并提供操作系统厂家授权函。 6.操作系统基于统一版本的 Linux 内核同时支持不同硬件平台，内核版本不低于Kernel 4.19。 7.提供操作系统核心组件的完整性保护功能，当受保护文件被破坏时，会自动执行禁止或警告策略。 8.提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、光盘刻录、计算器等。 9.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。 10.操作系统预装同品牌自研浏览器，同时支持 360 安全浏览器、奇安信可信浏览器、红莲花安全浏览器等浏览器。 11.操作系统产品具有应用商店，应用商店可针对教育行业提供教育专属应用，并可以提供各地方的智慧教育云平台应用。 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.能够为教师提供100T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 3.提供云课件功能。支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。所投配套软件产品制造商须通过ISO 27017 云服务信息安全管理认证、ISO/IEC 27701 隐私信息管理体系认证、ISO 22301 业务连续性管理体系认证、ITSS信息技术服务标准 4.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少15种学科工具，可一键插入课件。 5.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 169个、学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 3 大分类的 160766 份的互动课件。提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。所投交互智能平板产品制造商需具备培训教材: 投标人提供所投配套智慧教学软件的正版培训教材。正版培训教材为国家正规出版社发行的正版图书(须提供图书封面、出版编目(CIP)数据、出版单位名称及地址、图书开本、版次、印数、定价、印张版权页、扉页加盖软件研发商公章的扫描件) 6.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、uos）二次编辑 7.支持微课功能，内置于交互式课件工具中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 8.提供云教案功能，可自动同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 9.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 10.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 11.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。 12.云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 13.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 14.支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 15.支持判断题竞赛、互动分类、智能选词填空、智能配对、分组竞争、趣味选择等互动游戏。 16.提供古诗词、汉字、拼音、数学函数公式、数学函数图像、平面几何工具、数学画板、英汉字典、四线三格、听写、化学方程式编辑器、物理线图、思维导图等学科工具。 17.支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置" 18.多学科微课视频：提供涵盖小学、初中、高中超过2000个微课程视频。 19.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 20.支持电脑端/手机端实现校本资源共建共享。 21.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。1.整机三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm。 2.整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示器，采用红外触控技术，采用全物理防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 5.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 8.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB 9.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 10.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1 11.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。为保障用眼安全，所投交互智能平板产品制造商须通过TUV莱茵认证，可实现硬件级低蓝光、无频闪、人眼舒适度认证 12.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 13.整机支持5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。为保障用眼安全，所投交互智能平板产品制造商须通过TUV莱茵认证，可实现硬件级低蓝光、无频闪、人眼舒适度认证。 15.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 16.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 17.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，像素值大于1300 万。 18.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度 19.主摄像头可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。 20.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 21.支持半屏模式，将整机设备显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作；点击非整机设备显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 22.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器 23.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 24、所投交互智能平板产品的制造商具有符合GB/T27922-2011售后服务评价体系的售后服务完善度认证证书，评价结果十二星。 1.CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz；提供8GB或以上配置，256GB或以上固态硬盘 2.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4.提供接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 5.预装正版国产操作系统，并提供操作系统厂家授权函。 6.操作系统基于统一版本的 Linux 内核同时支持不同硬件平台，内核版本不低于Kernel 4.19。 7.提供操作系统核心组件的完整性保护功能，当受保护文件被破坏时，会自动执行禁止或警告策略。 8.提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、光盘刻录、计算器等。 9.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。 10.操作系统预装同品牌自研浏览器，同时支持 360 安全浏览器、奇安信可信浏览器、红莲花安全浏览器等浏览器。 11.操作系统产品具有应用商店，应用商店可针对教育行业提供教育专属应用，并可以提供各地方的智慧教育云平台应用。 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.能够为教师提供100T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 3.提供云课件功能。支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。所投配套软件产品制造商须通过ISO 27017 云服务信息安全管理认证、ISO/IEC 27701 隐私信息管理体系认证、ISO 22301 业务连续性管理体系认证、ITSS信息技术服务标准 4.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少15种学科工具，可一键插入课件。 5.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 169个、学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 3 大分类的 160766 份的互动课件。提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。所投交互智能平板产品制造商需具备培训教材: 投标人提供所投配套智慧教学软件的正版培训教材。正版培训教材为国家正规出版社发行的正版图书(须提供图书封面、出版编目(CIP)数据、出版单位名称及地址、图书开本、版次、印数、定价、印张版权页、扉页加盖软件研发商公章的扫描件) 6.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、uos）二次编辑 7.支持微课功能，内置于交互式课件工具中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 8.提供云教案功能，可自动同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 9.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 10.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 11.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。 12.云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 13.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 14.支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 15.支持判断题竞赛、互动分类、智能选词填空、智能配对、分组竞争、趣味选择等互动游戏。 16.提供古诗词、汉字、拼音、数学函数公式、数学函数图像、平面几何工具、数学画板、英汉字典、四线三格、听写、化学方程式编辑器、物理线图、思维导图等学科工具。 17.支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置" 18.多学科微课视频：提供涵盖小学、初中、高中超过2000个微课程视频。 19.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 20.支持电脑端/手机端实现校本资源共建共享。 21.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 22.支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 23.智能摘要：根据集备研讨内容生成摘要和词云内容，支持参备成员快速掌握集备要点，提高集备效率。 25.支持电子化听评课。 27.支持创建教研组，在电脑端进入备课组空间实现组内备课资源共享，集体备课共研。 | 套 | 1 | 3000 | 3000
合计 | 壹万叁仟元整 | [5 empty] | 3000
化学实验室 |  |  |  |  | 单口学生数量 |  | 56
序号 | 货物名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、实验室设备
1、教师端实验设备
1 | 教师演示台 | 2400*700*850mm | 1、规格：2400*700*850mm 2、台面： 采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、四氯化碳、10%氯化镁等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本的检测报告复印件并加盖台面制造厂商公章。 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 台 | 1 | 7260 | 7260
2 | 教师椅 | 高度950mm | 1、规格：高度950mm，座面500mm*465mm，靠背高度530mm，扶手外径560mm； 2、结构：整体采用工字型结构； 3、材质：椅面四面编织网布，透气性强、结实无异味； 座垫采用高密度定型棉，回弹性好、不易变形，不老化； 扶手采用PP加纤材质，不易碎。 椅架采用1.6mm厚铁架，黑色烤漆，弯曲处双层套管； 边框采用PP加纤出框，结实耐用。 4、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手 | 张 | 1 | 649 | 649
3 | 教师总控台电源装置 | / | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(二、三插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：0-30V可调(每档1V)，额定电流8A(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—30v额定电流3A，调压分辨率为0.1V.(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。数字表显示输出倒计时。 5、有自动关机时间设置，时间到声音提醒 6.根据需要可设置密码，ID卡，指纹等方式开机。 7.由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由轻触式开关控制，共分四组，并配有漏电保护总开关； 8.由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档1V,共30档。直流可以在控制范围内微调。根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。 9.教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有调速器。 | 个 | 1 | 4730 | 4730
4 | 教师化验水槽 | 440*330*200mm | 1、采用高密度黑色PPR一体化水槽，其外径尺寸（长宽高）,440*330*200mm，水槽厚度不小于4.8mm。2、水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。4、水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 | 202 | 202
5 | 教师三联水嘴 | 三联 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 个 | 1 | 260 | 260
6 | 洗眼器 | 台式单口 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、喷淋头：软性橡胶，出水出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 4、防尘盖： PP 材质，使用时自动被水冲开 5、开关： 水流在 1 秒钟内快速启动，方便使用 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7、软管： 供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网 8、水压：最大耐水压 7 巴 | 个 | 1 | 495 | 495
2、学生端实验室设备
1 | 学生实验室桌 | 1200*600*780mm | 1、规格：1200*600*780mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板； 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用Y字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上桌腿规格：长560mm宽62mm高255mm，壁厚3mm。 下桌腿规格：长560mm宽51mm高145mm，壁厚3mm。 竖撑：采用50×106mm，壁厚1.5mm。 前撑采用41×47mm，壁厚1.3mm。 中撑采用38×29mm，壁厚1.3mm。 后撑（挡水条）：采用41×88mm，壁厚1.3mm，带凹槽，可将桌面嵌入凹槽固定。 桌底横撑：采用12×138mm，壁厚1.2mm。 竖撑、所有横撑、加强支撑均采购铝型材，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为510*293*190mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 脚垫（M8×20)：高强度可调脚，采用8mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 28 | 650 | 6200
2 | 功能柱 | 340*205*775mm | 功能柱:规格：宽340mm深205mm高775mm，壁厚3.0mm，采用环保型PP工程塑料拼接式注塑成型。 可固定于学生桌，主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，与学生桌配套。 | 个 | 28 | 176 | 4928
3 | 学生安全电源 | / | 1、每两个学生中间，配备手动翻转式防尘结构的电源盒，面板采用阻燃ABS制作，选用PC贴膜，美观耐用。使用时翻出。使用完毕按回原位。接受教师演示台送来的交流电源。 2、低压交直流电源：交直流0-24每2V一档由教师统一调节控制，出。（短路、过载自动保护、自动复位。） 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 套 | 28 | 84 | 2352
4 | 学生桌水槽柜 | 500*600*780mm | 1、水槽柜体规格：500*600*780mm； 2、实验水槽柜外形与实验桌相互配套，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门板均带内嵌式塑料扣手，门板与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。水槽柜体整体采用环保型HIPS工程塑料拼接式注塑成型。 3、水槽规格500*600*275mm，水槽采用环保型PP材料拼接式注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。 | 个 | 4 | 836 | 1704
5 | 三联水嘴 | 三联 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 套 | 14 | 260 | 3640
6 | 悬挂凳 | 座高450mm | 座高：450mm±10mm。 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：角到边320mm±10mm。3.坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。 脚架：1.材质及形状：鱼眼管。 2.尺寸：16*34*1.5mm。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PA塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2.尺寸：81*19*60mm及40*28*39mm。 | 条 | 6 | 196 | 976
二、环境装修装饰
1、实验室基础设施-室内地上水电综合布线系统
1 | 电路系统 | 国标 | 室内配电箱连接电源主控采用4平方国标线材，连接教师电源和学生电源采用2.5平方国标线材。 | 套 | 1 | 1980 | 1980
2 | 给排水系统 | 国标 | 采用ф20mm金属供水软管； 使用DN50国标优质UPVC专用排水管，连接至排水管道，密封完好；所有供排水管连接处确保密封完好，无漏水。 | 套 | 1 | 1980 | 1980
2、实验室基础设施-室内地下水电综合布线系统
1 | 电路系统 | 国标 | 1、采用φ20㎜优质PVC-U国标管，耐压500V； 2、主线采用2.5㎜²国标电线； 3、配电箱到教室主控电源用4㎜²国标电线。 （施工不含土建） | 套 | 1 | 2640 | 2640
2 | 给排水系统 | 国标 | 1、上水采用优质φ20PPR管，使用热合技术一次成型，使用寿命长。 2、下水采用优质φ50PVC下水管，用PVC专用胶黏合。 3、出水口安装一个阀门。 （施工不含土建） | 套 | 1 | 2640 | 2640
3.实验室基础设施-通风系统
1 | 通风部分（室内地面以上部分） | 国标 | 采用ф110mm PVC材质通风管29根，连接地下排风管至吸风罩，密封完好，所有排风管连接处确保密封完好，无漏气。 | 套 | 1 | 5500 | 5500
|  | 国标 | 吸风罩装置：隐蔽式，轴径方向可以升降，360度放置，可放置桌面一样平，且吸风口布置在φ110管的管壁上，环保型ABS塑料一次性注塑成型。 | 套 | 29 | 198 | 5742
2 | 通风部分（室内地面以下部分） | 国标 | 采用 PVC材质通风管，规格分别为ф400mm主通风管道，ф200mm 支通风管，以及ф110mm 通地面以上通风管，密封完好，所有排风管连接处确保密封完好，无漏气。（施工不含土建） | 套 | 1 | 1000 | 1000
3 | 通风部分（室外部分） | 国标 | 1、风机：6号离心式风机，变频调速电机，功率为5.5 KW。风量达到6840-12700m3/H，全压1137-785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。低于国家GB/6297-1996标准中新污染源大气污染的排放标准。室内噪音小于55dB。与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料优质UPVC制作。 2、变频器：采用电流无感矢量控制，额定电压：AC-3PH380V+15%，频率：50-60HZ。 3、采用化工专用工程塑料UPVC制作，各装载在风机的一端。 4、采用优质UPVC材料，主通风管直径400mm到楼顶。 | 套 | 1 | 1758 | 1758
4、环境装饰
1 | 知识展板 | 定制 | 1、规格尺寸：900*600mm/张，每套4张； 2、教室装饰知识展板、UV喷绘，木纹边框；3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含相关实验室管理制度、学科知识、科学家等内容。 | 套 | 1 | 1232 | 1232
2 | 创意造型墙 | 定制 | 1、规格尺寸：5000mm*1500mm； 2、精选雪弗板材质，采用UV喷绘； 3、3D浮雕效果，根据学科特点由专业设计人员进行创意设计，营造良好的学科氛围。 | 组 | 1 | 2156 | 2156
合计 | 壹拾伍万零贰拾肆元整 | [5 empty] | 60024.11
化学准备室
序号 | 货物名称 | 规格 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、准备设备
1 | 中央准备台 | 3000*1200*780mm | 1、规格：3000*1200*780mm 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板且满足如下参数要求： 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用Y字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上桌腿规格：长560mm宽62mm高255mm，壁厚3mm。 下桌腿规格：长560mm宽51mm高145mm，壁厚3mm。 竖撑：采用50×106mm，壁厚1.5mm。 前撑采用41×47mm，壁厚1.3mm。 中撑采用38×29mm，壁厚1.3mm。 后撑：采用41×47mm。 桌底横撑：采用12×138mm，壁厚1.2mm。 竖撑、所有横撑、加强支撑均采购铝型材，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为510*293*190mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 脚垫（M8×20)：高强度可调脚，采用8mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 | 9900 | 9900
2 | 中央试剂架 | 1500mm | 双层，长1500mm，宽：335mm，高：750mm，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，电源插座集成在立柱上，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，两侧装饰以pvc彩条，长期使用不掉漆不褪色。 | 个 | 1 | 1144 | 1144
3 | 水槽柜 | 500*600*780mm | 1、水槽柜体规格：500*600*780mm； 2、实验水槽柜外形与实验桌相互配套，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门板均带内嵌式塑料扣手，门板与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。水槽柜体整体采用环保型HIPS工程塑料拼接式注塑成型。 3、水槽规格500*600*275mm，水槽采用环保型PP材料拼接式注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。 | 个 | 1 | 836 | 836
4 | 三联水嘴 | 三联 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 套 | 1 | 260 | 260
5 | 通风橱(全钢结构) | 1200*850*2350mm | 一、设备部分：规格：1200*850*2350mm 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0mm厚钢板， 2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 2、台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 3、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 4、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 5、配件：水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。 下柜门铰链采用“DTC品牌”110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装其他设施。 二、电子净化器：规格：桌面需开口110mm。结构：由隐蔽式吸风头、固定盘、调节旋钮和净化桶组成。性能：固定在实验桌台面上，吸风口高度和和水平角度能自由调节，学生在做实验时散发出的有毒、有害、有味气体通过吸风口吸入净化器内，通过净化器特殊的净化措施对有毒、有害、有味气体进行净化、过滤，并输出符合排放标准和环保要求的新鲜空气。风速：》3M/S、噪声：《60db,绝缘电阻》20Ω等 三、通水电系统： 采用2.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好通风柜电源正常使用。 采用ф20mm金属供水软管1根；使用DN50国标优质UPVC专用排水管1套，连接至排水管道，密封完好；所有供排水管连接处确保密封完好，无漏水。 建议放置在靠外墙的角落。 | 套 | 1 | 17556 | 17556
二、维修设备
1 | 维修工作台 | 1200×600×780mm | 1、规格：1200×600×780mm。 2、台面：38mm实木板（附有防护垫） 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 4、结构：演示台设有储物柜，拆装式（连接部位均预留螺丝孔位）。 5、喷涂：水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 6、配件：阻尼铰链、400mm长静音三节滑轨。 | 张 | 1 | 4356 | 4356
2 | 常用维修工具-电讯组套工具 | 50件 | 50件套装包含以下工具：8"压线钳1个，吸锡泵1个，电工胶布1卷，2M卷尺1个，黄黑美工刀1个，6"尖嘴钳1个，6"斜咀钳1个，黄黑柄螺丝批6*38 2件，黄黑柄螺丝批6*100 2件，手电筒1个，1/4"系列套筒（4-13mm）12件，旋具手柄1个，旋具接头1个，螺丝批头10件，8"活扳手1个，电脑刷1个，万用表1个，电烙铁1个，焊锡丝1个，黄黑柄螺丝批3*150 2件，黄黑柄螺丝批3*100 1件，数显电笔1个，镊子钳1个，铝合金箱1件，所有工具均定位。 | 套 | 1 | 539 | 539
3 | 常用维修工具-机修组套工具 | 52件 | 52件套装包含以下工具：黄黑柄螺丝批3*50 2件，黄黑柄螺丝批6*100 2件，旋具手柄1件，螺丝批头10件，数显电笔1件，黄黑美工刀1件，内六角扳手8件，公制镜面两用扳手（10、12、13、14、15、17）6件，6.3mm系列专业棘轮扳手1件，6.3mm套筒（4-13）12件，8"活扳手1件，9"水泵钳1件，6"尖咀钳1件，6"钢丝钳1件，2M卷尺2M 1件，电工胶布1件，钳工锤1件，吹塑盒1件，所有工具均定位。 | 套 | 1 | 735 | 735
三、仪器存放设备
1 | 仪器橱 | 1000*500*2000mm | 规格：1000×500×2000mm。 柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型， 保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌4.8mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌4.8mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型， 四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。螺丝：不锈钢304材质。备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 10 | 2596 | 25960
四、环境装修装饰
1、室内地上水电综合布线系统
1 | 电路系统 | 国标 | 采用2.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好准备台电源正常使用。 | 套 | 1 | 528 | 528
2 | 给排水系统 | 国标 | 采用ф20mm金属供水软管； 使用DN50国标优质UPVC专用排水管，连接至排水管道，密封完好；所有供排水管连接处确保密封完好，无漏水。 | 套 | 1 | 528 | 528
合计 |  | 陆万贰仟叁佰肆拾贰元整 |  |  |  |  | 62342
化学药品室
序号 | 货物名称 | 规格 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、药品室设备配置明细
1 | 药品橱 | 1000*500*2000mm | 规格1000*500*2000mm； 柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型， 保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌4.8mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌4.8mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型， 四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。螺丝：不锈钢304材质。阶梯：PP材质。备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 12 | 3036 | 36432
合计 |  | 叁万陆仟肆佰叁拾贰元整 |  |  |  |  | 36432
化学危化品室
序号 | 货物名称 | 规格 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、危化品室设备配置明细
1 | 耐腐蚀毒品柜 | 1800*900*500mm | 耐腐蚀毒品柜技术参数：1、尺寸：1800*900*500（H*W*D/MM）。 2、颜色：瓷白色。 3、层板：3块可调式层板。 4、特点：柜体采用8mm瓷白色PP板与模具化生产pvc型材相结合组装而成，具较强之抗折弯性，具有耐酸碱特性，柜门采用同材质PP板，模具化加工型材制作，层板为8mm瓷白色PP板辅以方管边框，层板为活动式，可随意抽取，柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。 5、规格：双门，手动，机械双锁控制，双人管理，安全防盗，安全性能更高。 | 个 | 2 | 7700 | 15400
|  |  | 顶部中间设有出风口，与房间内通风管道汇总，柜体底部应设置进风口。风机系统:性能好、稳定性高，可灵活调节，有指示灯指示风机工作正常与否，可自动和手动控制；采用150mmPVC材质通风管，连接通风柜至室外，密封完好，所有排风管连接处确保密封完好，无漏气。 | 个 | 2 | 2640 | 5280
2 | 易燃品存放柜 | 1800*900*500mm | 易燃品存放柜技术参数：1、尺寸：1800*900*500（H*W*D/MM）。 2、颜色：黄色。 3、层板：3块可调式优质镀锌层板。 4、特点：柜体由1.0以上双层优质冷轧钢板做成，两层钢板之间相隔有38mm的空气阻燃层，独有的防溢漏式优质镀锌层板可在每6厘米层档上下之间自由调节； 柜门标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀，柜体两侧各有一个防火透气孔，以保证柜通空气流通。 柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂。 5、规格：双门，手动，机械双锁控制，双人管理，安全防盗，安全性能更高。 | 个 | 2 | 7260 | 14520
|  |  | 顶部中间设有出风口，与房间内通风管道汇总，柜体底部应设置进风口。风机系统:性能好、稳定性高，可灵活调节，有指示灯指示风机工作正常与否，可自动和手动控制；采用150mmPVC材质通风管，连接通风柜至室外，密封完好，所有排风管连接处确保密封完好，无漏气。 | 个 | 2 | 2640 | 5280
合计 |  | 肆万零肆佰捌拾元整 |  |  |  |  | 40480
化学教学仪器
分类代码 | 器材名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
30802001301 | 灭火毯 | 1.2m*1.8m | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 | 106 | 106
30802001302 | 实验管理与教学平台 | / | 一、功能参数 A、初始设置 1/班级信息管理：设置本校学学段信息，各年级的班级数、学生数等基础信息。批量添加班级，支持排序、修改、删除。 2/用户信息管理：设置本校用户信息，支持单个添加、批量添加教师账号；支持检索、修改、删除。 3/课表时间设置：学校设置实验课的上课时间安排，系统会结合课程表自动开启实验室监控截取及视频巡课功能。 4/通知公告列表：支持给下属人员发送公告，公告的查看、修改、删除。 B、实验室管理 1/实验室配备管理：支持实验室的添加、修改、删除，对接监控信息，在线预览监控画面。 2/仪器配备管理：支持器材室、器材柜的添加、修改、删除，单个、批量导入仪器；支持层格，根据录入仪器信息，自动统计器材柜、器材室仪器数量及价格。 3/仪器室柜卡管理：根据录取仪器信息，自动生成仪器室卡、仪器柜卡、资产卡；支持在线打印、批量打印。 4/仪器账目管理：根据录入仪器信息，自动生成仪器资产总账、仪器资产明细账；支持报表导出。 C、实验教学管理 1/实验课程目录：可查看上级单位制定各个年级各个学段的实验目录。 2/实验计划制定：任课教师各学期制定开出实验的课程时间安排，系统根据时间自动排序，校管理员可查看本校教师的教学计划安排，支持报表导出。 3/实验教学进度：任课教师可查看各班级的实验开课情况，校管理员可查看本校教师实验开课情况。 4/仪器报损管理：可查看仪器报损记录，支持报表导出。 5/实验教学归档统计：每学期自动生成教师实验通知单、实验记录单归档统计，可查看本校教师的教学归档，支持pdf在线预览、导出。 6/实验开出率：可查看本校任课教师、班级的应上节数、实上节数，以及排名统计。 7/实验在线巡课：可查看本学校实验上课情况，并且可以根据上课情况进行评分。 二、实验大数据集成分析系统：通过技术手段，初步实现了实验教学方面的大数据搜集与分析，根据督导标准、教学大纲，对学校实验开出率、实验仪器配备达标率等方面进行大数据分析展示。领导可实时掌握学校在实验教学方面的进度与实验器材的情况，设定排名，既有统一的数据汇总，又有专门的数据分析，做到主管部门对学校实验课开展情况一目了然。 三、平台移动端：手机端可查看本学期任课教师实验，支持教师在线填写通知单，提交通知单，实验管理员审核通知单、查看实验仪器资产。 | 套 | 1 | 18480 | 18480
30802000801 | 简易急救箱 | 245*145*170mm | 1、规格：245*145*170mm； 2、急救箱材质：优质铝合金材质； 3、急救箱内配置器材：碘伏100ML一瓶，酒精100ML一瓶，碳酸氢钠溶液液100ML一瓶，饱和硼酸溶液100ML一瓶，灭菌结晶磺胺2袋，甘油1瓶，体温计一支，卡扣式止血带一个，医用棉签100支/包一包，医用胶带一卷，一次性口罩10个/包一包，一次性橡胶手套二副，医用纱布二包，医用棉球二包，创可贴100片/盒一盒，绷带一卷，医用剪刀一套（直弯各一支），医用镊子一套（直弯各一支）；烧烫伤药膏/支一支。 | 个 | 1 | 440 | 440
30802000101 | 实验服 | 通用 | 采用亲肤面料设计，穿着舒适，有效阻隔实验室飞溅的木屑等 | 件 | 56 | 48 | 2688
30802000204 | 护目镜 | 防护用 | 1、聚碳酸酯镜片可抗高速粒子冲击，能有效预防物体因飞溅而引起眼部受伤；2、镜片采用航天材质聚碳酸酯制作，常用于宇航员的头盔，其透光性良好耐热耐磨，能抵抗强紫外线；3、镜片表面有防雾涂层，可有效防水雾形成；4、多空式通风口设计，增加内部空气流动，佩戴舒适；5、人工力学贴合设计，减轻鼻梁负担，佩戴舒适的同时不易滑落，可调节系带设计，贴合各种脸型。 | 个 | 56 | 51 | 2856
30802000301 | 防护面罩 | 225mm | 1、无毒：即使与人长期接触也无害，还有燃烧时产生的气体不产生有毒气体；2、极佳透明度：无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上；3、优良的耐候性：对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用。 | 个 | 1 | 17 | 17
30802000401 | 防毒口罩 | 7号 | 1、7号过滤罐，防护对象：二氧化碳和其他酸性气体或蒸汽；大容量设计，金属加工工艺，坚固抗压。 2、防护面罩，柔软橡胶主体，贴合面部，密封性好；高透光聚碳酸酯镜片，抗冲击抗氧化；大口径吸气阀，环形金属密封锁扣；面罩轻柔方便携带，佩戴舒适，无压迫感。 | 个 | 1 | 253 | 253
30802000406 |  | 5号 | 1、5号过滤罐，防护对象：一氧化碳气体；大容量设计，金属加工工艺，坚固抗压。 2、防护面罩，柔软橡胶主体，贴合面部，密封性好；高透光聚碳酸酯镜片，抗冲击抗氧化；大口径吸气阀，环形金属密封锁扣；面罩轻柔方便携带，佩戴舒适，无压迫感。 | 个 | 1 | 365 | 365
30802000601 | 耐酸手套 | 300mm | 1、防滑设计全掌覆盖田字纹路，使用时不易打滑；2、乳胶制作，含胶量高，耐酸碱，高弹力和加厚设计；3、卷边设计，防止下滑，乳胶卷边，穿戴方便，不易破损；4、手套一体成型，密封好，不渗水；5、手套长约300mm。 | 双 | 2 | 10 | 20
30308001201 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 1、可处理的污染物：1）含酸、碱液废水；2）铅、锌、镍、银、铜、锰等重金属离子（处理前各种离子浓度均＜500毫克/升水）；3）六价铬和汞的化合物（需要做前期处理）；4）有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去； 2、处理能力：每次最多处理的废水总量为20升；3、电 源：专用电源AC 220V 50Hz 转 DC12V 1.2A；4、搅拌器为无级调速、双叶轮搅拌；5、外形尺寸：416mm（长）×480mm（宽）×825mm（高）；6、带循环泵，可进行循环处理。 | 套 | 1 | 2640 | 2640
30802003103 | 废液分类回收桶 | 25L | 1、塑料制品，全新料制成；三种或以上颜色用于区分废液分类。 2、产品密封性强，防泄漏，耐酸碱，无异味，不褪色。 | 个 | 3 | 62 | 186
30199006901 | 电加热器 | 500ml | 1、规格：500ml，功率300w，电压~220V±10%，最高使用温度：380度（加热元件表面温度），控温范围：环境温度~380度； 2、电热套内胆采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料，将电阻丝密封在绝缘层内，织成圆柱形平底内热式加热器； 3、数显显示屏控制面板； 4、有加热面积大，升温快升温效果好无名火，不易碰伤玻璃器皿，便于存放烧杯等优点。 | 个 | 1 | 1496 | 1496
30199007301 | 列管式烘干器 | 13管 | 1、产品为列管烘干型式，外壳为不锈钢，列管为金属制，13管；2、电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离；3、产品热源分布均匀，设计合理，能冷热风分别制，干燥速度快，省时省电，噪音低，操作方便，外形美观；4、工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W，干燥气流温度：50-60℃。 | 台 | 1 | 634 | 634
30199007501 | 烘干箱 | 350 *350 *350 mm | 1、电源电压：AC220V/50Hz 2、电热鼓风型，设有独立风机开关 3、功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃） 4、烘干温度: 室温+5℃～150℃ 5、箱体内有隔板；隔板数：2块 6、箱体外形尺寸620mm*470mm*540mm 7、内部容积：350 mm×350 mm×350 mm 8、液晶背光显示 | 台 | 1 | 4356 | 4356
30102000302 | 教学电源 | 交流2V～12V | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 台 | 1 | 788 | 788
30199002001 | 仪器车 | 800*480*850mm | 1、产品规格：800*480*850mm；2、仪器车应分为 2 层，层间距不小于 300mm；3、车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于 1mm 的钢管或不锈钢管制成，架高不低于 800mm。 | 辆 | 2 | 990 | 1980
30199009114 | 试剂瓶托盘 | 400*300*30mm | 1、规格：400*300*30mm； 2、材质：搪瓷材质。 | 个 | 12 | 99 | 1188
30199009201 | 实验用品提篮 | 490*390*440mm | 1、尺寸：外形尺寸：490mm*390mm*440mm。2、材质：木质。3、上部有10个试管及烧杯孔，方便放置实验用品。 | 个 | 2 | 361 | 722
30801000213 | 一字螺丝刀 | 6*150mm | 1、规格：6*150mm； 2、刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3、双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4、批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 | 支 | 1 | 20 | 20
30801000313 | 十字螺丝刀 | 6*150mm | 1、规格：6*150mm； 2、刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3、双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4、批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 | 支 | 1 | 20 | 20
30801001411 | 钢丝钳 | 160mm | 1、采用优质合金钢锻造，加硬钳口处理；2、双材料手柄设计，使用更加舒适。 | 把 | 1 | 35 | 35
30801001511 | 钢锤 | 羊角锤，0.25kg | 1、采用优质钢锻造、热处理、冲击力强、硬度高，紧固耐用；2、锤头与手柄镶嵌紧密，牢固，不易脱落；3、总长310mm，锤头高130mm，锤顶直径28mm；4、塑胶手柄，人工学设计，握感舒适；5、锤头抛光，经久耐用，表面电泳防锈处理。 | 把 | 1 | 31 | 31
30801001801 | 三角锉 | 10",250mm | 1、10",整体长度360mm； 2、自动液压机压制手柄，牢固顺手； 3、T12高碳钢材质，特性坚硬，韧性高，耐磨损。 | 个 | 1 | 37 | 37
30801003111 | 民用剪刀 | 265mm | 1、尺寸：265mm； 2、材质：ABS工程塑料铬钒钢；锋利刀刃，二次回火，刀刃锋利防锈处理，注塑刀柄，把握舒适，有效防滑。 | 把 | 3 | 33 | 99
30199000401 | 打孔器 | 4件 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2 | 84 | 168
30199000501 | 打孔夹板 | 180×40×12mm | 1、产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成；2、导向夹板、夹板采用ABS工程塑料制作，外形尺寸不小于180×40×12mm；3、供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5；4、连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于50mm。 | 个 | 1 | 26 | 26
30199000601 | 打孔器刮刀 | 手持式 | 产品由锥形刀体、手柄、刮刀片及调节螺丝构成。锥形刀体底径φ13mm，长48mm；手柄采用酚醛塑料压制，长70mm，宽20mm；刮刀片长60mm，宽15mm；调节螺丝采用φ14mm的圆钢制作，总长30mm，调节螺钉手柄长度约9mm，外表滚花。 | 个 | 1 | 48 | 48
30199000801 | 电动钻孔器 | 立式 | 一、技术参数： 1.电源 AC220V/50Hz 2.额定功率 480ｗ。 3.钻头直径 3mm，5mm，7mm钻头各一支。 4.主轴行程 40mm 5. 工作半径： 105mm 6.主轴转速： 一级11000r/min;二级转速 5500r/min.（可调节） 7.钻孔能力： 铁 7mm 木材 25mm 8.夹持直径： 1-10mm 9.工作台尺寸： 170mm*170mm 10.产品尺寸： 215mm*170mm*450mm 二、结构组成： 由机盖，电源开关，调速开关，钻夹头，单相电机，钻杆（刻度圈），不锈钢立柱，限位架（保护支撑架），铸铁底座组成。 刻度圈：精密准确可根据需要调整刻度，和限位架配合调节限位在需要的加工深度。 限位架;保护支撑钻体部分，限制其位置。 电机：采用单相电机具有动力强劲，转速快的功能。 | 台 | 1 | 1342 | 1342
30202000304 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 1、最大称量100g，分度值0.1g；2、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个；3、冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；4、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；5、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；6、附塑料镊子一把；7、托盘直径82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。 | 台 | 25 | 99 | 2475
30202000322 |  | 500g，0.5g | 产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g 标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ100mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。 | 台 | 1 | 145 | 145
30202000551 |  | 1000g，0.1g | 1、量程:1000g；2、可读性:0.1g；3、重复性:±0.1g；4、线性:±0.1g；5、秤盘尺寸:130mm；6、外型尺寸：190*240*75。 | 台 | 1 | 546 | 546
30204000201 | 红液温度计 | 红液,0~100℃ | 1、国标，红液。 2．全长约：290mm；外径约：5.5±1mm；头：10mm。 3．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4．玻管不弯曲，不崩损缺口，红液不得断线。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 | 支 | 25 | 3 | 75
30206001101 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 个 | 1 | 359 | 359
30299000601 | 酸度计 | 精度0.1 | 1、测量范围：PH:2.1-12PH，温度：0~50℃；解析度：PH：0.1PH，温度0.1℃；准确度：PH:±0.1PH,温度：1℃；PH校准：PH：25℃，三点校准4.0/6.9/9.2；工作温度：0~50℃；电源：1.5V电池*4Pcs。 2、防水橡胶环设计；陶瓷温度电极，极速准确测量温度，自动计算温补；三合一复合电极，电极保护套；高效灵敏度球泡；配缓冲试剂 | 台 | 1 | 326 | 326
30101000201 | 教学支架 | 铁制 | 1、采用冲压底板0.5kg，度漆均匀，做工精细放置稳定； 2、简易小烧瓶夹，采用优质弹簧，弹性好，加厚材质结实耐用。3、大小圈(Φ110mm/Φ70mm)； 4、钢材直径 (Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm)； 5、铝合金平行夹，垂直夹。 | 套 | 25 | 141 | 3525
30101000602 | 三脚架 | 可拆卸 | 1、由铁环和3只脚组成。 2、铁环内径：84mm，外径：110mm。 3、三只脚与铁环用加固圆台与螺丝链接，脚杆连接加固园台尺寸20mmx10mmx8mm，支撑脚直径Φ6.3mm，可拆卸金属表面镀镍，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 25 | 36 | 900
30101000803 | 试管架 | 8孔8柱 | 8孔，8柱，孔径 21 mm，实木材质，全松木材质，打磨光滑，环保水性漆。 | 个 | 25 | 44 | 1100
30101000813 |  | 8孔8柱 | 8孔，8柱，孔径 25 mm，实木材质，全松木材质，打磨光滑，环保水性漆。 | 个 | 4 | 44 | 176
30101000823 |  | 8孔8柱 | 8孔，8柱，孔径 35 mm，实木材质，全松木材质，打磨光滑，环保水性漆。 | 个 | 4 | 44 | 176
30101000901 | 漏斗架 | 四孔 | 四孔漏斗架，尺寸：480*80*320mm，全松木材质，漏斗架高度可调节。 | 个 | 1 | 44 | 44
30101001001 | 滴定台 | 300×150×16mm | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×16mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 个 | 1 | 72 | 72
30101001101 | 滴定夹 | 120*250mm | 1、产品为铝质品，做工精细，外形光滑美观；2、滴管夹子弹性强，回弹性好，夹持牢固，结实耐用；3、外形尺寸：120*250mm。 | 个 | 1 | 84 | 84
30101001201 | 多用滴管架 | 220*55*50mm | 1、产品采用优质塑料材质，做工精致，表面光滑圆润，方便使用；2、滴管架分上下两层，每层10个插孔，每层孔板的正下方有对应的穴板，可使滴管站直站牢；3、外形尺寸：220*55*50mm。 | 个 | 25 | 14 | 350
30601000102 | 量筒 | 10mL | 10mL | 个 | 25 | 9 | 225
30601000103 |  | 25mL | 25mL | 个 | 25 | 13 | 325
30601000105 |  | 50ml | 50ml | 个 | 25 | 14 | 350
30601000106 |  | 100mL | 100mL | 个 | 2 | 18 | 36
30601000109 |  | 500mL | 500mL | 个 | 2 | 63 | 126
30601000305 | 容量瓶 | 250 mL | 250 mL | 个 | 1 | 40 | 40
30601000306 |  | 500mL | 500mL | 个 | 1 | 48 | 48
30601000401 | 滴定管 | 酸式，25ml | 酸式，25ml，有塞 | 支 | 1 | 53 | 53
30601000411 |  | 碱式，25ml | 碱式，25ml，无 塞 | 支 | 1 | 35 | 35
30602000101 | 试管 | Ф12mm×70mm | Ф12mm×70mm | 支 | 125 | 1 | 125
30602000102 |  | Ф15mm×150mm | Ф15mm×150mm | 支 | 250 | 2 | 500
30602000103 |  | Ф18mm×180mm | Ф18mm×180mm | 支 | 75 | 3 | 225
30602000104 |  | Ф20mm×200mm | Ф20mm×200mm | 支 | 75 | 4 | 300
30602000108 |  | Ф32mm×200mm | Ф32mm×200mm | 支 | 10 | 12 | 120
30602000204 | 口部具支试管 | Ф20mm×200mm | Ф20mm×200mm | 支 | 10 | 10 | 100
30602000302 | 硬质玻璃管 | Ф15 mm×150mm | Ф15 mm×150mm | 支 | 10 | 6 | 60
30602000304 |  | Ф20mm×250mm | Ф20mm×250mm | 支 | 10 | 7 | 70
30602001002 | 烧杯 | 10mL | 10mL | 个 | 50 | 6 | 300
30602001004 |  | 25mL | 25mL | 个 | 75 | 6 | 450
30602001005 |  | 50mL | 50mL | 个 | 75 | 7 | 525
30602001006 |  | 100mL | 100mL | 个 | 75 | 8 | 600
30602001008 |  | 250mL | 250mL | 个 | 50 | 11 | 550
30602001010 |  | 500mL | 500mL | 个 | 3 | 18 | 54
30602001011 |  | 1000mL | 1000mL | 个 | 3 | 32 | 96
30602001105 | 烧瓶 | 圆、长，250ml | 圆、长，250ml | 个 | 13 | 32 | 416
30602001115 |  | 平、长，250ml | 平、长，250ml | 个 | 3 | 32 | 96
30602001204 | 锥形瓶 | 100mL | 100mL | 个 | 25 | 19 | 475
30602001205 |  | 250mL | 250mL | 个 | 10 | 26 | 260
30602001305 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 250ml | 个 | 2 | 44 | 88
30604000103 | 集气瓶 | 125ml | 125ml | 个 | 100 | 8 | 800
30604000104 |  | 250ml | 250ml | 个 | 20 | 11 | 220
30604000204 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml | 250ml | 个 | 5 | 75 | 375
30604000502 | 广口瓶 | 60ml | 60ml | 个 | 170 | 9 | 1530
30604000503 |  | 125mL | 125mL | 个 | 25 | 10 | 250
30604000504 |  | 250ml | 250ml | 个 | 25 | 12 | 300
30604000505 |  | 500ml | 500ml | 个 | 2 | 18 | 36
30604000512 | 茶色广口瓶 | 茶，60ml | 茶，60ml | 个 | 30 | 10 | 300
30604000513 |  | 茶，125ml | 茶，125ml | 个 | 5 | 13 | 65
30604000514 |  | 茶，250ml | 茶，250ml | 个 | 5 | 18 | 90
30604000602 | 细口瓶 | 60ml | 60ml | 个 | 50 | 8 | 400
30604000603 |  | 125ml | 125ml | 个 | 200 | 10 | 2000
30604000604 |  | 250ml | 250ml | 个 | 10 | 14 | 140
30604000605 |  | 500ml | 500ml | 个 | 5 | 18 | 90
30604000606 |  | 1000ml | 1000ml | 个 | 2 | 26 | 52
30604000608 |  | 2500ml | 2500ml | 个 | 2 | 81 | 162
30604000612 | 茶色细口瓶 | 茶，60ml | 茶，60ml | 个 | 5 | 9 | 45
30604000613 |  | 茶，125ml | 茶，125ml | 个 | 25 | 12 | 300
30604000614 |  | 茶，250ml | 茶，250ml | 个 | 5 | 15 | 75
30604000615 |  | 茶，500ml | 茶，500ml | 个 | 2 | 21 | 42
30604000616 |  | 茶，1000ml | 茶，1000ml | 个 | 1 | 31 | 31
30604001101 | 滴瓶 | 30mL | 30mL | 个 | 50 | 9 | 450
30604001102 |  | 60mL | 60mL | 个 | 75 | 10 | 750
30604001111 | 茶色滴瓶 | 棕色，30mL | 棕色，30mL | 个 | 25 | 10 | 250
30604001112 |  | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 个 | 5 | 10 | 50
30603000101 | 酒精灯 | 150mL | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色 | 个 | 25 | 11 | 275
30603000603 | 干燥器 | 160mm | 160mm | 个 | 1 | 112 | 112
30603000705 | 气体发生器 | 250ml | 250ml | 个 | 1 | 271 | 271
30603002105 | 冷凝器 | 直固，300mm | 直固，300mm | 支 | 2 | 53 | 106
30603002303 | 牛角管 | 弯形，Ф18mm×150mm | 弯形，Ф18mm×150mm | 支 | 2 | 7 | 14
30603003101 | 漏斗 | 60mm | 60mm | 个 | 25 | 11 | 275
30603003102 |  | 90mm | 90mm | 个 | 3 | 18 | 54
30603003301 | 安全漏斗 | 直形 | 直形 | 个 | 25 | 13 | 325
30603003311 |  | 双球 | 双球 | 个 | 2 | 14 | 28
30603003504 | 分液漏斗 | 锥形，100ml | 锥形，100ml | 个 | 5 | 86 | 430
30603003513 |  | 梨形，50ml | 梨形，50ml | 个 | 5 | 70 | 350
30603007102 | 三通连接管 | 7mm*8mm | 7mm*8mm，T 形 | 个 | 2 | 6 | 12
30603007112 |  | φ7mm～8mm | φ7mm～8mm，Y 形 | 个 | 2 | 6 | 12
30603007302 | 滴管 | 100mm | 100mm | 支 | 50 | 2 | 100
30603007303 |  | 150mm | 150mm | 支 | 50 | 2 | 100
30603007501 | 干燥管 | 150 mm，单球 | 单球,150mm | 支 | 4 | 14 | 56
30603007511 |  | U型，φ15mm×150mm | U型，φ15mm×150mm | 支 | 2 | 14 | 28
30603007901 | 玻璃活塞 | 直形 | 直形 | 支 | 2 | 35 | 70
30603009103 | 圆水槽 | φ210mm×100mm | φ210mm×100mm | 个 | 2 | 72 | 144
30603009105 |  | φ270mm×140mm | φ270mm×140mm | 个 | 2 | 106 | 212
30605000202 | 坩埚钳 | 200mm | 200mm | 个 | 25 | 19 | 475
30605000301 | 烧杯夹 | 260mm | 260mm | 个 | 2 | 23 | 46
30605000501 | 镊子 | 125mm | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 25 | 9 | 225
30605000601 | 试管夹 | 200mm | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 个 | 25 | 4 | 100
30605000701 | 止水皮管夹 | 50*40mm | 50*40mm | 个 | 25 | 4 | 100
30605000801 | 螺旋皮管夹 | 30*35mm | 30*35mm | 个 | 5 | 6 | 30
30605003201 | 石棉网 | 125*125mm | 石棉网，尺寸125*125mm。 | 个 | 25 | 4 | 100
30605004101 | 燃烧匙 | 长300mm | 铜勺，勺Φ 20mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 25 | 4 | 100
30605004202 | 药匙 | 三件套 | 单头不锈钢材质，三个一套（140mm、120mm、105mm）； | 个 | 25 | 8 | 200
30605005102 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | φ5mm～φ6mm | kg | 5 | 44 | 220
30605005103 |  | φ7mm～φ8mm | φ7mm～φ8mm | kg | 4 | 44 | 176
30605005203 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm～Φ 8 mm | Φ 7 mm～Φ 8 mm | kg | 1 | 429 | 429
30605005302 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | φ5mm～φ6mm | kg | 3 | 46 | 138
30605005303 |  | φ7mm～φ8mm | φ7mm～φ8mm | kg | 3 | 46 | 138
30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | kg | 8 | 112 | 896
30605006203 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 3 | 112 | 336
30605006302 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm | 外径6mm，内径4mm | m | 20 | 10 | 200
30605006305 |  | 外径7mm，内径5mm | 外径7mm，内径5mm | m | 20 | 10 | 200
30605006303 |  | 外径9mm，内径6mm | 外径9mm，内径6mm | m | 20 | 10 | 200
30605007101 | 试管刷 | Φ17mm | 试管刷，总长185mm，Φ18mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 | 个 | 25 | 4 | 100
30605007103 |  | Φ25mm | 试管刷，总长235mm，Φ25mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 | 个 | 25 | 4 | 100
30605007108 |  | Φ33mm | 试管刷，总长260mm，Φ33mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 | 个 | 5 | 4 | 20
30605007205 | 烧瓶刷 | Φ55-58mm | 250ml烧瓶刷，总长260mm，Φ55-58mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 | 个 | 5 | 8 | 40
30605007206 |  | Φ58-60mm | 500ml烧瓶刷，总长320mm，Φ58-60mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 | 个 | 5 | 9 | 45
30605008002 | 结晶皿 | 80mm | 80mm | 个 | 2 | 18 | 36
30605008101 | 表面皿 | 60mm | 60mm | 个 | 25 | 7 | 175
30605008104 |  | 100mm | 100mm | 个 | 2 | 11 | 22
30605008601 | 研钵 | 瓷，60mm | 瓷，60mm | 个 | 25 | 12 | 300
30605008603 |  | 100mm | 100mm，瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 1 | 31 | 31
30605008801 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 瓷，100mm | 个 | 25 | 10 | 250
30605008805 |  | 瓷，120mm | 瓷，120mm | 个 | 3 | 29 | 87
30605008901 | 反应板 | 至少6穴 | 至少6穴 | 个 | 25 | 8 | 200
30605009002 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 透明塑料，9孔，0.7mL×9 | 个 | 25 | 4 | 100
30605009011 |  | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 25 | 22 | 550
30605009102 | 塑料多用滴管 | 4mL | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 | 支 | 250 | 1 | 250
30199009001 | 塑料洗瓶 | 250ml | 1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成；2、250mL；3、塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 个 | 25 | 7 | 175
30199009301 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 1、产品为半透明塑料注塑成型；2、外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 个 | 25 | 22 | 550
30605012103 | 集气瓶挂扣器 | 125ml | 125 mL，塑料制 | 个 | 25 | 18 | 450
30605012104 |  | 250ml | 250 mL，塑料制 | 个 | 5 | 18 | 90
30199006701 | 酒精喷灯 | 坐式 | 1、实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能；2、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成；3、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便；4、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；5、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 2 | 211 | 422
30308000401 | 储气装置 | 3000mL | 1、产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成；2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象；3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL；4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 2 | 90 | 180
30808000101 | 初中化学实验材料 | 组装式 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电池（1号4节）、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 份 | 13 | 70 | 910
30701000111 | 铝片 | 100g/包 | 100g/包 | g | 100 | 0.3 | 30
30701000131 | 铝丝 | 100g/包 | 100g/包 | g | 100 | 0.24 | 24
30701000151 | 铝箔 | 50g/包 | 50g/包 | g | 50 | 1 | 50
30701000422 | 锌粒 | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 250 | 0.34 | 85
30701000501 | 铁粉 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 50 | 1 | 50
30701000531 | 铁丝 | 100克/包 | 100克/包 | g | 250 | 0.24 | 60
30701001011 | 紫铜片 | 100g/包 | 100g/包 | g | 250 | 1 | 250
30701001031 | 铜丝 | 100g/包 | 100g/包 | g | 100 | 1 | 100
30701010200 | 活性炭 | 500g/包 | 500g/包 | g | 1000 | 0.1 | 100
30701012101 | 碘 | 100g/瓶 | 试剂 100g/瓶 | g | 100 | 4 | 400
30702003201 | 二氧化锰 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 250 | 0.2 | 50
30702003501 | 三氧化二铁 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 250 | 0.12 | 30
30702004001 | 氧化铜 | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 250 | 1 | 250
30702002001 | 氧化钙 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | g | 500 | 0.06 | 30
30704000101 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 250 | 0.1 | 25
30704000201 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 500 | 0.04 | 20
30704000202 |  | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 1000 | 0.04 | 40
30704000301 | 氯化钙 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 250 | 0.2 | 50
30704000402 | 无水氯化钙 | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 100 | 0.3 | 30
30704000601 | 氯化镁 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 250 | 0.1 | 25
30704000801 | 三氯化铁 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 250 | 0.12 | 30
30704002002 | 氯化铵 | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 500 | 0.06 | 30
30766025201 | 氯化钡 b | 500g/瓶 | 500g/瓶 | g | 25 | 2 | 50
30707000101 | 硫酸钾 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 250 | 0.16 | 40
30707001101 | 硫酸铝 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 250 | 0.12 | 30
30707001502 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 500g/瓶 | 试剂 | g | 500 | 0.12 | 60
30707001601 | 无水硫酸铜 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 100 | 1 | 100
30707002002 | 硫酸铵 | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 250 | 0.16 | 40
30707010102 | 硫酸铝钾 | 500克/瓶 | 工业 500克/瓶 | g | 500 | 0.036 | 18
30710000101 | 碳酸钾 | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 100 | 0.3 | 30
30710000202 | 碳酸钠 | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 1000 | 0.04 | 40
30710000302 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 1000 | 0.04 | 40
30710000401 | 大理石 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | g | 1500 | 0.048 | 72
30710002102 | 碳酸氢铵 | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 500 | 0.04 | 20
30768051201 | 氢氧化钠 b | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 100 | 0.24 | 24
30768051202 |  | 500g/瓶 | 工业 500g/瓶 | g | 1000 | 0.06 | 60
30715002301 | 氢氧化钡 b | 500g/瓶 | 试剂 500g/瓶 | g | 50 | 1 | 50
30715000501 | 氨水 | 500ml/瓶 | 试剂 500ml/瓶 | mL | 500 | 0.28 | 140
30715001101 | 氢氧化钙 (熟石灰) | 250g/瓶 | 250g/瓶 | g | 500 | 0.088 | 44
30715001302 | 碱石灰 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | g | 500 | 0.052 | 26
30720005101 | 煤油 b | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | mL | 500 | 0.08 | 40
30768000301 | 乙酸（醋酸）b | 36% | 试剂 500ml/瓶 | mL | 100 | 0.36 | 36
30733000101 | 葡萄糖 | 500g/瓶 | 试剂 | g | 250 | 0.094 | 23.5
30733000201 | 蔗糖 | 500g/瓶 | 试剂 | g | 250 | 0.15 | 37.5
30750000101 | 石蕊 | 5g/瓶 | 指示剂 5g/瓶 | g | 10 | 8 | 80
30750000201 | 酚酞 | 25g/瓶 | 指示剂 25g/瓶 | g | 5 | 5 | 25
30750000401 | 品红 | 25g/瓶 | 染料 25g/瓶 | g | 5 | 8 | 40
30751000101 | pH 广泛试纸 | 1~14 | 1~14 | 本 | 25 | 7 | 175
30751001000 | 蓝石蕊试纸 | 80张/本 | 80张/本 | 本 | 5 | 4 | 20
30751001100 | 红石蕊试纸 | 80张/本 | 80张/本 | 本 | 5 | 4 | 20
30751009102 | 定性滤纸 | 100张/盒 | 快速，90mm，100张/盒 | 盒 | 5 | 17 | 85
30751009104 |  | 100张/盒 | 快速，150mm，100张/盒 | 盒 | 1 | 36 | 36
30508000101 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 各类不少于五种 | 盒 | 1 | 132 | 132
30308000803 | 溶液导电演示器 | 教师用 | 电表式，10mA,DC6V,串联电位器1kΩ，电阻560Ω，五组溶液同时比较，1x7开关（一档用于校准），采用不锈钢电极。 | 台 | 1 | 871 | 871
30308000901 | 微型溶液导电实验器 | 手持式 | 1、产品由电极探棒、开关、二极管显示灯等组成；2、电源电压DC3V，5#电池两节；3、可独立的实验任何溶液；4、采用超低压、超节能电路，待机时不消耗电能；5、款式新颖，操作方便，显示直观，灵敏度高。 | 套 | 25 | 28 | 700
30308000101 | 水电解演示器 | 30mL,铂电极 | 1、使用电源电压：DC16～24V；2、底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3、电极为铂电极；4、玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5、活塞密封性能良好；6、玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。7、底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 | 台 | 1 | 587 | 587
30408000201 | 金刚石结构模型 | Φ30mm | 塑料球，球直径30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：220mm*220mm*220mm | 套 | 1 | 216 | 216
30408000301 | 石墨结构模型 | Φ30mm | 塑料球，球直径30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：220mm*220mm*220mm | 套 | 1 | 233 | 233
30408000401 | 碳-60 结构模型 | Φ30mm | 塑料球，球直径30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：280mm*280mm*280mm | 套 | 1 | 288 | 288
30199009401 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 个 | 13 | 11 | 143
30408000102 | 分子结构模型 | Φ40-30mm | 球棍式或比例式；Φ 40 mm 塑料球：碳原子4 个，氧原子13 个，氮原子2 个，硫原子2 个；Φ 30 mm 塑料球：氢原子12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 1 | 178 | 178
30408000501 | 氯化钠晶体结构模型 | Φ30-23mm | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔塑料球13个；钠原子Φ23mm的6孔塑料球14个；化学键Φ3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 | 套 | 1 | 235 | 235
50508001601 | 元素周期表 | ≥1600mm×1200mm | 带轴，≥1600mm×1200mm，油画布材质，字迹信息清晰，易于观看 | 件 | 1 | 231 | 231
30508000201 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 不少于8种 | 盒 | 1 | 83 | 83
30408003601 | 炼铁高炉模型 | 175mm×175mm×600mm | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构；2、它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成；3、有两个口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）；4、外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 套 | 1 | 315 | 315
30508000301 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 不少于10种 | 盒 | 1 | 110 | 110
30508000401 | 新型无机非金属材料标本 | 不少于10种 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维 | 盒 | 1 | 110 | 110
合计 | 捌万陆仟玖佰零肆元整 | [5 empty] | 86904